Lublin, dnia 16.04.2026 r.

znak sprawy: A-2401-18/2026

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa spektrofotometru UV-Vis według katalogu BioSens lub równoważnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk 
w Lublinie – 1 sztuka

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

(Dot. 3) system optyczny: dwuwiązkowy

Prosimy o doprecyzowanie czy w zapytaniu ofertowym Zamawiający wymaga dostarczenia spektrofotometru dwuwiązkowego dwustanowiskowego czy też może być to spektrofotometr dwuwiązkowy jednostanowiskowy z tym samym gniazdem na kuwetę odniesienia lub na kuwetę pomiarową?

Precyzyjniej mówiąc czy wymagana jest architektura z dwoma niezależnymi miejscami pomiarowymi (ang. dual-cell holder, two-cell position), gdzie jednocześnie i fizycznie oddzielnie umieszczone są: kuweta z próbką badaną (kuweta pomiarowa) oraz kuweta z próbką odniesienia (kuweta referencyjna), co umożliwia równoczesny pomiar wzdłuż dwóch niezależnych ścieżek optycznych?

Alternatywnie, czy dopuszczalna jest konfiguracja jednostanowiskowa dwuwiązkowa (ang. single-cell holder, one-cell position) – w której kuweta referencyjna i pomiarowa muszą być umieszczone w tym samym gnieździe naprzemiennie – oraz gdzie wiązka referencyjna jest domyślnie prowadzona przez ścieżkę powietrzną (bez kuwety), celem korekcji dryfu źródła i detektora, ale bez korekcji wpływu matrycy i jej zmian?

Uzasadnienie wyższości spektrofotometru dwuwiązkowego dwustanowiskowego w stosunku do spektrofotometru dwuwiązkowego jednostanowiskowego:

Spektrofotometry UV-Vis z dwiema niezależnymi miejscami na kuwety (dwuwiązkowe, dwustanowiskowe) są znacznie lepsze do większości zastosowań badawczych i analitycznych niż konfiguracje jednostanowiskowe, szczególnie tych opierających referencje (odnośnik) na "powietrzu" lub wymagających naprzemiennej wymiany kuwet.

Precyzyjna korekcja tła (Ślepa Próba)

- Dwustanowiskowy (wyższej klasy): Umożliwia stałe umieszczenie identycznej kuwety z pełną matrycą (ślepą próbą) w ścieżce referencyjnej. Wiązka referencyjna jest przez nią prowadzona w tym samym czasie, co wiązka pomiarowa przez próbkę. Gwarantuje to dokładne i ciągłe odejmowanie absorpcji pochodzącej od rozpuszczalnika, kuwety oraz wszelkich składników matrycy, które nie są próbką badaną + ciągłe uwzględnianie dryfu instrumentu (źródło światła, detektora).

- Jednostanowiskowy (niższej klasy): Referencja "powietrze" (ang. air blank) koryguje jedynie dryf instrumentu (źródło światła, detektora). Nie koryguje absorpcji rozpuszczalnika, która może być znacząca, ani absorpcji kuwety, co prowadzi do systematycznych błędów w pomiarach stężeń i kinetyce.

Jednoczesny pomiar a stabilność

- Dwustanowiskowy (wyższej klasy): Pomiar próbki badanej i próbki referencyjnej odbywa się jednocześnie. Oznacza to, że wszelkie krótkotrwałe fluktuacje w natężeniu źródła światła czy dryf temperaturowy, wpływ matrycy oraz materiału kuwety są natychmiast korygowane w czasie rzeczywistym.

- Jednostanowiskowy (niższej klasy): w pierwszym etapie pomiaru na aparacie mierzona jest próbka w kuwecie jako próbka referencyjna (odniesienia) jako kalibracja wstępna (w konfiguracjach single-beam lub niektórych dual-beam – w obu przypadkach z naprzemienną wymianą kuwet). Po wymianie próbki referencyjnej na próbkę pomiarową, w trakcie pomiaru próbki pomiarowej nie koryguje zmian zachodzących między pomiarem kalibracyjnym a pomiarem próbki, a co najważniejsze nie koryguje się zmian zachodzących w matrycy związany z dryfem temperaturowym czy fluktuacjami związanymi z wpływem natężenia światła.

Dokładna Analiza Kinetyczna

- Dwustanowiskowy (wyższej klasy): Niezbędny do dokładnych badań kinetycznych. Utrzymanie próbki referencyjnej w oddzielnym stanowisku pozwala na ciągłą korektę zmian w czasie, co jest kluczowe w enzymologii, badaniach szybkości reakcji czy stabilności związków.

- Jednostanowiskowy (niższej klasy): Całkowicie niepraktyczny do dokładnej kinetyki, ponieważ nie pozwala na jednoczesne monitorowanie i korekcję tła.

Podsumowując:

Spektrofotometr dwuwiązkowy dwustanowiskowy jest standardem w wymagających laboratoriach badawczych i kontroli jakości, ponieważ zapewnia najwyższą dokładność, precyzję i stabilność wyników poprzez ciągłe, równoczesne odejmowanie absorpcji tła (blank) i eliminację fluktuacji instrumentalnych. Poza tym spektrofotometry dwuwiązkowe dwustanowiskowe są znacznie droższe niż aparaty dwuwiązkowe jednostanowiskowe, a koszty utrzymania oby dwu aparatów – wymiana co kilka lat lamp są identyczne.

Dlatego z powodów praktycznych oraz wiarygodności uzyskanych wyników w przypadku ich publikacji w dobrych czasopismach naukowych znacznie bardziej wartościowy wydaje się aparat dwuwiązkowy dwustanowiskowy.

Jednoznaczne wskazanie jaki rodzaj spektrometru jest wymagany będzie miało istotny wpływ na cenę jaką każdy z oferentów może zaproponować, ponieważ cena aparatu dwuwiązkowego dwustanowiskowego jest około dwukrotnie większa niż aparatu dwuwiązkowego jednostanowiskowego.

Zgoda Państwa zwiększy konkurencję, co również będzie miało pozytywny wpływ na cenę.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga dostarczenia spektrofotometru dwuwiązkowego dwustanowiskowego. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ stanowiący Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia (wersja jednolita w załączeniu, zmiany zaznaczono kolorem zielonym).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści usunięcie zapisu §3 Gwarancja punkt 7 w zakresie odpowiedzialności za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy jako nadmiernie rygorystycznego.

Przedmiotowy zapis nie uwzględnia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, takich jak dostępność części zamiennych czy procedury serwisowe producenta, co powoduje przeniesienie na Wykonawcę ryzyka, na które nie ma on realnego wpływu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem zielonym):

Zmiana nr 1:

Zmianie ulegają ustępy 1 i 3 rozdziału XV SWZ „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć za pośrednictwem Systemu, zgodnie z postanowieniami rozdziału XII SWZ, w terminie do dnia 28.04.2026 roku do godziny 12:00.

- Otwarcie ofert za pośrednictwem Systemu (https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl) nastąpi w dniu 28.04.2026 roku o godzinie 12:30.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 2:

Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XIV „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.07.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zmiana nr 3:

Zmianie ulega Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, poprzez dodanie następującej treści:

| 3.1 | system dwustanowiskowy | Warunek konieczny |
| --- | --- | --- |

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załącznik:

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, wersja jednolita po zmianach z dnia 16.04.2026 r.