znak sprawy: A-2401-46/2020

## Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Analizator właściwości termicznych gleb i innych materiałów wraz z sondami – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizator właściwości termicznych gleby i innych materiałów |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Analizator właściwości termicznych gleby i innych materiałów | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | możliwość pomiaru przewodności i dyfuzji termicznej oraz pojemności cieplnej materiałów porowatych za pomocą wymiennych sond pomiarowych, | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | krótki czas pomiaru (możliwość wykonania wybranych pomiarów w czasie krótszym niż 5 min.), | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | pomiar temperatury z rozdzielczością nie gorszą niż 0,01oC, | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | możliwość pracy w zakresie temperatur nie węższym niż od 0 do 50oC dla kontrolera oraz -30 do + 60oC dla sond pomiarowych, | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | zasilanie z ogólnodostępnych w niewyspecjalizowanych sklepach baterii (np. AA, AAA), | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | łączna pamięć nie mniejsza niż 2000 pomiarów, | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | możliwość ręcznej lub automatycznej rejestracji danych, | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | czytnik z wbudowanym portem do komunikacji z komputerem celem sczytania danych (same pomiary wykonywane bez konieczności użycia komputera), |  |  |
| 1.9 | czytnik z menu w różnych językach, wymagany min. j. angielski | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | czytnik ręczny o wymiarach umożliwiających wygodne trzymanie w dłoni tzn. nie większych niż 20 cm x 15 cm x 6 cm, | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | oprogramowanie i kabel do połączenia z komputerem PC oraz akcesoria do instalacji wybranych sond | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | sonda jednoigłowa umożliwiająca pomiar przewodności cieplnej w materiałach porowatych (np. gleba), igła o długości nie mniejszej niż 4 cm i nie większej niż 7 cm i średnicy nie większej niż 2 mm. Zakres pomiarowy przewodności cieplnej nie mniejszy niż 0,02 do 2,0 W/(m·K), pomiar z dokładnością nie gorszą niż ±10% (dla zakresu 0,2 do 2,0 W/(m·K)), certyfikat kalibracji (dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia) | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | sonda jednoigłowa umożliwiająca pomiar przewodności cieplnej w materiałach porowatych (np. gleba) - igła o długości nie mniejszej niż 7 cm i nie większej niż 11 cm, średnicy nie większej niż 2,5 mm. Zakres pomiarowy przewodności termicznej nie mniejszy niż 0,1 do 4,0 W/(m·K), pomiar z dokładnością nie gorszą niż ±10%, certyfikat kalibracji (dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia) | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | sonda igłowa o podwyższonej wytrzymałości umożliwiająca pomiar przewodności cieplnej w materiałach twardych (np. skały), igła o długości nie mniejszej niż 4 cm i nie większej niż 7 cm i średnicy nie większej niż 4 mm. Zakres pomiarowy przewodności termicznej nie mniejszy niż 0,1 do 6,0 W/(m·K), pomiar z dokładnością nie gorszą niż ±10% | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | sonda dwuigłowa umożliwiająca pomiar przewodności, dyfuzyjności oraz pojemności cieplnej w materiałach porowatych (np. gleba), igły o długości nie mniejszej niż 2 cm i nie większej niż 4 cm i średnicy nie większej niż 1,5 mm. Pomiar przewodności cieplnej w zakresie nie mniejszym niż 0,2 do 2,0 W/(m·K) z dokładnością nie gorszą niż ±10%, dyfuzyjności cieplnej nie mniejszy niż 0,2 do 1,0 mm2/s z dokładnością nie gorszą niż ±10% oraz ciepła właściwego w zakresie nie mniejszym niż 0,5 do 4,0 MJ/m3 z dokładnością nie gorszą niż ±10%, certyfikat kalibracji (dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia) | Warunek konieczny |  |

*Oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy bez dalszego rozpatrywania.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak opatrzenia oferty ważnym kwalifikowanym podpisem, elektronicznym spowoduje jej odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy.

znak sprawy: A-2401-46/2020

## Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: „SYSTEM T1” – Zestaw 50 czujników do pomiaru temperatury gleby wraz z systemem rejestracji danych – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | „SYSTEM T1” – Zestaw 50 czujników do pomiaru temperatury gleby wraz z systemem rejestracji danych |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Czujniki temperatury gleby – 50 sztuk | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | Zakres pomiarowy nie mniejszy niż od -30oC do 60oC, | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0,5oC, | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Średnica zewnętrzna czujnika nie większa niż 5 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Długość czujnika do 125 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Kabel o długości nie krótszej niż 5 m, | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | Odporność wystarczająca do zakopania czujnika w glebie | Warunek konieczny |  |
| 2. | System rejestracji danych z czujników temperatury gleby – 1 zestaw | Warunek konieczny |  |
| 2.1 | rejestrator danych z dwoma multiplekserami lub zestaw rejestratorów połączonych w sieć pomiarową umożliwiającą podłączenie co najmniej 50 czujników temperatury gleby i zarządzanie nimi, kompatybilność z czujnikami zaoferowanymi w pkt 1 tabelki | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | możliwość podłączenia analogowych oraz cyfrowych (SDI-12) czujników pomiarowych, | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | łącznie co najmniej 50 kanałów analogowych, 5 kanałów cyfrowych SDI-12 oraz 20 kanałów liczących, | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | co najmniej 10 programowalnych przełączników umożliwiających sterowanie zewnętrznymi urządzeniami w zależności od zmian mierzonych parametrów, | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | możliwość komunikacji: USB / RS232, | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | możliwość podłączenia modemu GPRS, pamięć umożliwiająca zapis co najmniej 2 milionów pomiarów, | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | możliwość rejestracji danych z częstotliwością od co najmniej 1 sekundy do 24 godzin (programowane przez użytkownika), | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | zakres temperatur pracy nie węższy niż od -20oC do +60oC, | Warunek konieczny |  |
| 2.9 | obudowa rejestratora z klasą szczelności IP65 lub lepszą, | Warunek konieczny |  |
| 2.10 | wewnętrzne zasilanie rejestratora: wymienne baterie, | Warunek konieczny |  |
| 2.11 | zewnętrzne zasilanie rejestratora w zakresie co najmniej 10 do 15 Vdc, | Warunek konieczny |  |
| 2.12 | w zestawie panel słoneczny z akumulatorem i regulatorem ładowania | Warunek konieczny |  |
| 2.13 | zamykana obudowa na rejestrator/rejestratory i inne akcesoria (regulator ładowania, akumulator) | Warunek konieczny |  |

*Oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy bez dalszego rozpatrywania.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak opatrzenia oferty ważnym kwalifikowanym podpisem, elektronicznym spowoduje jej odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy.

znak sprawy: A-2401-46/2020

## Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: „SYSTEM T2” – Zestaw do pomiarów profilowych temperatury gleby wraz z rejestratorem danych – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | „SYSTEM T2” – Zestaw do pomiarów profilowych temperatury gleby wraz z rejestratorem danych |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Sondy profilowe do pomiaru temperatury gleby – 5 sztuk | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | zintegrowana sonda profilowa temperatury gleby (min 6 czujników wbudowanych w trzon sondy), | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | pomiar temperatury gleby na głębokościach 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm i 100 cm, | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | zakres pomiarowy nie mniejszy niż -20oC do 50oC, | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0,5oC, | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | średnica trzonu nie większa niż 22 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | długość kabla co najmniej 4,5 m, | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | sygnał wyjściowy cyfrowy SDI-12, | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | zasilanie napięciem w zakresie nie mniejszym niż od 6 do 18 Vdc, | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | odporność na warunki polowe | Warunek konieczny |  |
| 2. | Rejestrator danych do sond profilowych do pomiaru temperatury – 1 sztuka | Warunek konieczny |  |
| 2.1 | możliwość podłączenia i zarządzania co najmniej pięcioma profilowymi czujnikami temperatury gleby z sygnałem wyjściowym SDI-12, zaoferowanymi w pkt 1 tabelki | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | co najmniej 12 kanałów analogowych różnicowych, | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | kanał cyfrowy SDI-12, | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | co najmniej 4 kanały liczące impulsy umożliwiające podłączenie np. deszczomierza korytkowego, | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | co najmniej 2 programowalne przełączniki umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami w zależności od zmian mierzonych parametrów, | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | możliwość komunikacji: USB / RS232 (możliwość podłączenia modemu GPRS), | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | pamięć umożliwiająca zapis co najmniej 2 milionów pomiarów, | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | możliwość rejestracji danych częstotliwością od co najmniej 1 sekundy do 24 godzin (programowane przez użytkownika), | Warunek konieczny |  |
| 2.9 | zakres temperatur pracy nie węższy niż od -20oC do +60oC, | Warunek konieczny |  |
| 2.10 | obudowa rejestratora z klasą szczelności IP65 lub lepszą, | Warunek konieczny |  |
| 2.11 | wewnętrzne zasilanie rejestratora: wymienne baterie, | Warunek konieczny |  |
| 2.12 | zewnętrzne zasilanie rejestratora w zakresie co najmniej 10 do 15 Vdc, | Warunek konieczny |  |
| 2.13 | w zestawie panel słoneczny z akumulatorem i regulatorem ładowania, | Warunek konieczny |  |
| 2.14 | zamykana obudowa (skrzynka) na rejestrator i inne akcesoria (regulator ładowania, akumulator, itd.) | Warunek konieczny |  |

*Oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy bez dalszego rozpatrywania.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak opatrzenia oferty ważnym kwalifikowanym podpisem, elektronicznym spowoduje jej odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy.

znak sprawy: A-2401-46/2020

## Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: „SYSTEM T3” – Przenośny, ręczny zestaw 10 czujników temperatury gleby z czytnikiem – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | „SYSTEM T3” – Przenośny, ręczny zestaw 10 czujników temperatury gleby z czytnikiem |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Czujnik temperatury gleby – 10 sztuk | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | zakres pomiarowy nie mniejszy niż -20oC do 50oC, | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0,5oC, | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | średnica zewnętrzna czujnika nie większa niż 6 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | długość od 5 do 80 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | kabel o długości nie krótszej niż 5 m, | Warunek konieczny |  |
| 2. | Czytnik ręczny do sond temperatury gleby – 1 sztuka | Warunek konieczny |  |
| 2.1 | urządzenie przenośne umożliwiające odczyt ręczny z ww. czujników | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | pamięć co najmniej 200 pomiarów, | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | zasilanie z wymiennych baterii (AA, AAA lub innych ogólnodostępnych w sklepach niewyspecjalizowanych), | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | obudowa odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, kroploszczelna, | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | w zestawie walizka transportowa i zestaw baterii, | Warunek konieczny |  |

*Oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy bez dalszego rozpatrywania.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak opatrzenia oferty ważnym kwalifikowanym podpisem, elektronicznym spowoduje jej odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy.

znak sprawy: A-2401-46/2020

## Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: „SYSTEM W1” – System do pomiaru wilgotności gleby wraz z rejestratorem – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | „SYSTEM W1” – System do pomiaru wilgotności gleby wraz z rejestratorem |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Sonda profilowa wilgotności gleby – 5 sztuk | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | zintegrowana sonda profilowa wilgotności gleby (co najmniej 6 czujników wbudowanych w trzon sondy), | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | pomiar wilgotności gleby na głębokościach 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm i 100 cm, | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | pomiar w rurze cienkościennej (grubość ścianki nie większa niż 2 mm) zabezpieczającej sondę i umożliwiającej wyjęcie sondy, | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | możliwość stałej instalacji w terenie do monitoringu ciągłego (podłączenie do rejestratora danych) lub użycia jako urządzenie przenośne do chwilowych pomiarów wilgotności gleby (z czytnikiem ręcznym), | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | pomiar wilgotności gleby w zakresie od 0 do co najmniej 40% wilgotności gleby z dokładnością nie gorszą niż ±4%, | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | możliwość wykonywania pomiarów w glebach o zasoleniu do co najmniej 400 mS/m, | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | sygnał wyjściowy cyfrowy SDI-12, | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | pobór energii nie większy niż 60 mA w trakcie pomiaru i 2 mA w stanie uśpienia przy zasilaniu napięciem 12 Vdc, | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | długość całkowita sondy nie większa niż 1350 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | średnica sondy nie większa niż 26 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | klasa szczelności sondy nie gorsza niż IP67, | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | w zestawie kabel do połączenia sondy z rejestratorem danych o długości co najmniej 5 m, | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | kalibracje standardowe dostępne dla typowych gleb mineralnych i organicznych | Warunek konieczny |  |
| 2. | Rejestrator danych do sond wilgotności gleby – 1 sztuka | Warunek konieczny |  |
| 2.1 | możliwość podłączenia profilowych czujników wilgotności gleby z sygnałem wyjściowym SDI-12 (oferowanych w pkt 1 tabeli) i zarządzania nimi, | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | co najmniej 12 kanałów analogowych różnicowych, | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | kanał cyfrowy SDI-12, | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | co najmniej 4 kanały liczący impulsy umożliwiający podłączenie np. deszczomierza korytkowego, | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | co najmniej 2 programowalne przełączniki umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami w zależności od zmian mierzonych parametrów, | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | możliwość komunikacji: USB / RS232 (możliwość podłączenia modemu GPRS), | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | pamięć min. 4 MB umożliwiająca zapis co najmniej 2 milionów pomiarów, | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | możliwość rejestracji danych częstotliwością od co najmniej 1 sekundy do 24 godzin (programowane przez użytkownika), | Warunek konieczny |  |
| 2.9 | zakres temperatur pracy nie węższy niż od -20oC do +60oC, | Warunek konieczny |  |
| 2.10 | obudowa rejestratora z klasą szczelności IP65 lub lepszą, | Warunek konieczny |  |
| 2.11 | wewnętrzne zasilanie rejestratora: wymienne baterie, | Warunek konieczny |  |
| 2.12 | zewnętrzne zasilanie rejestratora w zakresie co najmniej 10 do 15 Vdc, | Warunek konieczny |  |
| 2.13 | w zestawie panel słoneczny z akumulatorem i regulatorem ładowania, | Warunek konieczny |  |
| 2.14 | zamykana obudowa (skrzynka) na rejestrator i inne akcesoria (regulator ładowania, akumulator, itd.) | Warunek konieczny |  |

*Oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy bez dalszego rozpatrywania.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak opatrzenia oferty ważnym kwalifikowanym podpisem, elektronicznym spowoduje jej odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy.

znak sprawy: A-2401-46/2020

## Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 6: „SYSTEM W2” - Przenośny system do pomiaru wilgotności gleby z czytnikiem ręcznym – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | „SYSTEM W2” - Przenośny system do pomiaru wilgotności gleby z czytnikiem ręcznym |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Sonda igłowa wilgotności gleby – 10 sztuk | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | pomiar wilgotności objętościowej gleby w zakresie od 0 do co najmniej 50%, | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | dokładność pomiaru: typowo nie gorsza niż 3% przy kalibracjach ogólnych oraz do 1% przy kalibracji dla danego typu gleby, | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | możliwość pracy przy zasoleniu w zakresie 0-400 mS/m lub większym, | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | sygnał wyjściowy analogowy, | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | zasilanie: w zakresie co najmniej 5 – 14 V, | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | klasa szczelności nie gorsza niż IP68, | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | długość igieł co najmniej 40 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | średnica sondy nie większa niż 45 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | długość sondy nie większa niż 180 mm, | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | możliwość wymiany igieł pomiarowych, | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | w standardzie kalibracje dla typowych gleb mineralnych i organicznych, | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | kabel do połączenia sondy z czytnikiem ręcznym | Warunek konieczny |  |
| 2. | Czytnik ręczny do sond igłowych wilgotności gleby – 1 sztuka | Warunek konieczny |  |
| 2.1 | możliwość podłączenia ww. igłowych sond wilgotności gleby, | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | wybór kalibracji zależnie od typu gleby, | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | łączna pamięć co najmniej 1500 pomiarów, | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | możliwość podłączenia do komputera celem sczytania danych, | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | w zestawie oprogramowanie oraz kabel do połączenia czytnika z komputerem, | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | zasilanie z baterii ogólnodostępnych w sklepach niewyspecjalizowanych, | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | żywotność baterii: nie mniej niż 4000 pomiarów, | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | walizka transportowa | Warunek konieczny |  |

*Oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy bez dalszego rozpatrywania.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak opatrzenia oferty ważnym kwalifikowanym podpisem, elektronicznym spowoduje jej odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy.

znak sprawy: A-2401-46/2020

# Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................. dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

- NIP wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

- REGON wykonawcy: …………………………………………………………………………………

- KRS wykonawcy (o ile posiada): ………………………………………………………………………

- Dane osoby upoważnionej do kontaktów: ………………………………………………………………

- Adres wykonawcy (ulica, miejscowość, kod pocztowy, poczta): ………………………………………

- Telefon: ……………………………………

- Faks: ………………………………………

- Adres e-mail: ……………………………

- Adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej dokument, o którym mowa  w rozdz. VII.B pkt. 5 SIWZ (np. zawierającej odpis z rejestru sądowego lub z CEiDG):…………………………………………………………………………………………………………

przystępując do prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części”, składamy niniejszą wykonanie zamówienia i:

- Oświadczamy, że zapoznałem (zapoznaliśmy się) z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę (nie wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie oraz w załączonym (załączonych) Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych):

Część 1: Analizator właściwości termicznych gleb i innych materiałów wraz z sondami – 1 komplet

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ odpowiednim dla danej części.

Termin dostawy wynosi: ……dni kalendarzowych (maks. 30 dni) od dnia podpisania umowy.

Oferowany okres gwarancji wynosi: ………………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Część 2: „SYSTEM T1” – Zestaw 50 czujników do pomiaru temperatury gleby wraz z systemem rejestracji danych – 1 komplet

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ odpowiednim dla danej części.

Termin dostawy wynosi: ……dni kalendarzowych (maks. 70 dni) od dnia podpisania umowy.

Oferowany okres gwarancji wynosi: ………………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Część 3: „SYSTEM T2” – Zestaw do pomiarów profilowych temperatury gleby wraz z rejestratorem danych – 1 komplet

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ odpowiednim dla danej części.

Termin dostawy wynosi: ……dni kalendarzowych (maks. 70 dni) od dnia podpisania umowy.

Oferowany okres gwarancji wynosi: ………………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Część 4: „SYSTEM T3” – Przenośny, ręczny zestaw 10 czujników temperatury gleby z czytnikiem – 1 komplet

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ odpowiednim dla danej części.

Termin dostawy wynosi: ……dni kalendarzowych (maks. 50 dni) od dnia podpisania umowy.

Oferowany okres gwarancji wynosi: ………………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Część 5: „SYSTEM W1” – System do pomiaru wilgotności gleby wraz z rejestratorem – 1 komplet

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ odpowiednim dla danej części.

Termin dostawy wynosi: ……dni kalendarzowych (maks. 70 dni) od dnia podpisania umowy.

Oferowany okres gwarancji wynosi: ………………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Część 6: „SYSTEM W2” - Przenośny system do pomiaru wilgotności gleby z czytnikiem ręcznym – 1 komplet

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ odpowiednim dla danej części.

Termin dostawy wynosi: ……dni kalendarzowych (maks. 50 dni) od dnia podpisania umowy.

Oferowany okres gwarancji wynosi: ………………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

- Oświadczamy, że w ww. cenie (cenach) uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych) i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne**.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ((Dz.U. z 2020 r. poz. 1913)), zgodnie z którą przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**

| Lp. | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy | Nazwa/firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

    - Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego**:

……………………..……………………………………………………………………………………

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT**:

……………..………………………………………………………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Oświadczenie JEDZ;

3) ……………………………………………………………………………………….……………

4) ……………………………………………………………………………………….……………

5) ……………………………………………………………………………………….……………

* Niepotrzebne skreślić.

Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt 9 druku oferty.

** jeżeli dotyczy

*** Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, brak opatrzenia oferty ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spowoduje jej odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy.

znak sprawy: A-2401-46/2020

## Załącznik nr 3 do SIWZ

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części

Oświadczam/-y, że:

- nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku/ wyrok sądu lub ostatecznej/ ostateczną decyzji/ decyzję administracyjnej/ administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- nie orzeczono/ orzeczono* wobec mnie/ nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/ zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

- nie zalegam/ zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

* niepotrzebne skreślić

**oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

znak sprawy: A-2401-46/2020

## Załącznik nr 4 do SIWZ

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że*:

□ Nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667);

□ Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

□ Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć

**oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga:

- Wykonawca dokument ten przekazuje Zamawiającemu samodzielnie (tj. bez wezwania ze strony Zamawiającego)

- Wykonawca składa ten dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie winien złożyć każdy z tych wykonawców.

- gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą. Zaznaczenie oświadczenia w tym zakresie jest jednoznaczne dla Zamawiającego z nienależeniem do grupy kapitałowej z pozostałymi wykonawcami składającymi oferty w niniejszym postępowaniu.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ).

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ).

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ).

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ).

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ).

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ).