# STRONA TYTUŁOWA

## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-35/2024

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Układ do chromatografii żelowej (SEC-MALS-RI-VD) - 1 zestaw

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Układ do chromatografii żelowej (SEC-MALS-RI-VD) |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf cieczowy z autosamplerem | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.1 | Gradient niskociśnieniowy czteroskładnikowy | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Czterokanałowy odgazowywacz próżniowy | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Ciągła automatyczna kompensacja ściśliwości rozpuszczalników | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Pompa szeregowa, wyposażona w zintegrowane automatyczne zawory wlotowe | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Zakres przepływu operacyjnego: od 0,001 ml/min do minimum 5 ml/min bez podziału przepływu z inkrementem 0,001 ml | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Precyzja przepływu: ≤ 0,075% RSD; dokładność przepływu: ± 1% | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Całkowita objętość martwa łącznie z autosamplerem maksymalnie 1400 µl, objętość rozmycia pasma próbki: maksymalnie 70 µl | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Pompa ma możliwość automatycznego wyboru pomiędzy dwiema ścieżkami przepływu | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Pulsacje ciśnienia pompy poniżej 1,0% lub 25 psi | warunek konieczny |  |
| 1.10 | Maksymalne ciśnienie robocze pompy i autosamplera 10 000 psi | warunek konieczny |  |
| 1.11 | Autosampler przystosowany do obsługi różnych rodzajów płytek: mikropłytki 96- i 384-dołkowe, fiolki 2ml – minimum 48, fiolki 0,65 ml – minimum 48, fiolki 1,5 ml – minimum 24 | warunek konieczny |  |
| 1.12 | Zakres nastrzykiwanych objętości: od 0,1 µl do minimum 250 µl | warunek konieczny |  |
| 1.13 | Błąd przenoszenia próbki: maksimum 0.002% | warunek konieczny |  |
| 1.14 | Termostatowanie prób: od 4 °C do minimum 40 °C z przyrostem 0,1 °C | warunek konieczny |  |
| 1.15 | Termostat kolumn w zakresie temperatur od 20°C do 65°C | warunek konieczny |  |
| 1.16 | System chromatograficzny wyposażony w czujniki wycieku z ciągłą 96 godzinną diagnostyką wyświetlaną w oprogramowaniu | warunek konieczny |  |
| 1.17 | - System kompatybilny z rozpuszczalnikami organicznymi tj. dimetyloformamid i tetrahydrofuran | warunek konieczny |  |
| 2. | Detektor refraktometryczny | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 2.1 | Zakres współczynnika refrakcji 1,00 – 1,75 RIU | warunek konieczny |  |
| 2.2 | Zakres pomiarowy 5,0x10-4 – 7,0x10-9 RIU | warunek konieczny |  |
| 2.3 | Zakres dynamiczny ≤5,0% w zakresie 5,0x10-4 RIU | warunek konieczny |  |
| 2.4 | Dryft linii bazowej 2,0x10-7 RIU/h | warunek konieczny |  |
| 2.5 | Zakres przepływu fazy ruchomej od 0,1 – do minimum 10,0 ml/min | warunek konieczny |  |
| 2.6 | Termostatowanie układu pomiarowego w zakresie 30 – 55 °C z dokładnością minimum ±0,5 °C | warunek konieczny |  |
| 2.7 | Możliwość sterowania piecem zewnętrznym | warunek konieczny |  |
| 3 | Detektor wielokątowego rozpraszania światła (MALS) | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 3.1 | Minimum 18 kątów pomiarowych. | warunek konieczny |  |
| 3.2 | Zakres pomiarowy - promień cząsteczek w zakresie od minimum 10 nm do 1000 nm oraz masa molową cząsteczek w roztworze od minimum 200 Da do 1000 MDa. | warunek konieczny |  |
| 3.3 | Czułość – określenie masy molowej 200 ng BSA (bovine serum albumin) w PBS | warunek konieczny |  |
| 3.4 | Tylny monitor laserowy do pomiaru intensywności wiązki lasera przed wejściem do komory przepływowej. | kryterium punktowane 1 | 0 pkt – brak monitora, zatem brak możliwości pomiaru intensywności wiązki lasera przed wejściem do komory przepływowej. 8 pkt – obecność monitora z możliwością pomiaru intensywności wiązki lasera przed wejściem do komory przepływowej. |
| 3.5 | Przedni monitor laserowy do pomiaru natężenia światła przechodzącego przez komorę przepływową. | warunek konieczny |  |
| 3.6 | Urządzenie do czyszczenia celi sterowane za pomocą oprogramowania. | warunek konieczny |  |
| 3.7 | Możliwość manualnego czyszczenia i wymiany celi przepływowej. | kryterium punktowane 2 | 0 pkt – brak możliwości ręcznego czyszczenia i wymiany celi przepływowej 15 pkt – możliwość ręcznego czyszczenia i wymiany celi przepływowej |
| 3.8 | Kalibracja przy użyciu czystego rozpuszczalnika – toluenu. | kryterium punktowane 3 | 0 pkt – częstotliwość kalibracji zapewniająca różnicę zmierzonej masy molowej tej samej próbki w tych samych warunkach mniejszą niż 5% > 1 kalibracja/rok 8 pkt – częstotliwość kalibracji zapewniająca różnicę zmierzonej masy molowej tej samej próbki w tych samych warunkach mniejszą niż 5% ≤ 1 kalibracja/rok |
| 3.9 | Możliwość regulacji mocy lasera. | warunek konieczny |  |
| 3.10 | Sterowanie za pomocą wyświetlacza na przednim ekranie i możliwość obserwacji sygnałów z detektora (sygnału rozpraszania światła, absorpcji UV, RI lub sygnału lepkości), jego statusu, kontrolowania ustawień urządzenia i monitorowanie parametrów pracy. | warunek konieczny |  |
| 3.11 | Wskaźnik gotowości detektora do rozpoczęcia pomiarów. | warunek konieczny |  |
| 3.12 | Laser 658 nm ± 4 nm. | warunek konieczny |  |
| 4 | Detektor wiskozymetryczny | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 4.1 | Czułość detektora minimum 0,1 μg polistyrenu o masie 100 kDa w THF (tetrahydrofuranie) | warunek konieczny |  |
| 4.2 | Zakres dynamiczny 135000:1 | warunek konieczny |  |
| 4.3 | Tłumienie pulsacji pompy | warunek konieczny |  |
| 4.4 | System kapilarny równoważenie mostka | warunek konieczny |  |
| 4.5 | Poziom szumów maksimum 0,05 Pa | warunek konieczny |  |
| 4.6 | Dryft maksimum 2,5 Pa/h | warunek konieczny |  |
| 4.7 | Zakres lepkości co najmniej 6,9 kPa | warunek konieczny |  |
| 4.8 | System ochrony przetwornika ciśnienia przed zbyt wysokim ciśnieniem. | warunek konieczny |  |
| 4.9 | Panel przedni umożliwiający kontrolowanie, konfigurowanie i monitorowanie wszystkich operacji przyrządu. | warunek konieczny |  |
| 4.10 | Wskaźnik gotowości detektora do pomiarów. | warunek konieczny |  |
| 4.11 | Kontrola temperatury w zakresie od minimum 4 °C do 70 °C ze stabilnością poniżej 0,005 °C. | warunek konieczny |  |
| 4.12 | Możliwość prowadzenia pomiarów poniżej temperatury otoczenia | warunek konieczny |  |
| 5 | Oprogramowanie | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 5.1 | Oprogramowanie współpracujące z detektorem MALS, wiskozymetrycznym i refraktometrycznym oraz z możliwością uzupełnienia systemu o dodatkowe dwa detektory. | warunek konieczny |  |
| 5.2 | Możliwość zdalnego monitorowania i sterowania systemem SEC-MALS-RI-VD. | warunek konieczny |  |
| 5.3 | Możliwość zmiany wszystkich istotnych właściwości rozpuszczalnika, np.: współczynnika załamania światła lub lepkości wraz ze zmianami temperatury. | warunek konieczny |  |
| 5.4 | Możliwość automatycznego odejmowania linii bazowej i wyboru pozycji piku chromatograficznego. | warunek konieczny |  |
| 5.5 | Możliwość kontrolowania chromatografu cieczowego. | warunek konieczny |  |
| 5.6 | Możliwość odjęcia pomiaru ślepej próby pomiaru próbki | warunek konieczny |  |
| 5.7 | Określanie mas molowych i rozmiarów makrocząsteczek z podaniem niepewności pomiarowej niezależnie dla każdego pomiaru. | warunek konieczny |  |
| 5.8 | Korekcja poszerzania pasma i opóźnienia międzydetektorowego | warunek konieczny |  |
| 5.9 | Sterowanie automatyczną wymianą rozpuszczalnika dla detektora wiskozymetrycznego. | warunek konieczny |  |
| 5.10 | Redukcja szumu powstającego na skutek pulsacji ciśnienia generowanego przez pompę chromatograficzną. | warunek konieczny |  |
| 6 | Wykonawca zapewni szkolenie i wsparcie aplikacyjne obejmujące minimum 2-dniowe szkolenie, trwające nie krócej niż 6 godzin dziennie, z obsługi sprzętu realizowane w siedzibie zamawiającego po instalacji sprzętu oraz 4-dniowe szkolenie w laboratorium aplikacyjnym producenta dla dwóch osób zrealizowane nie później niż 12 miesięcy od dnia uruchomienia układu (koszt zakwaterowania i wyżywienia ponosi Wykonawca, dojazd po stronie Zamawiającego). Wsparcie aplikacyjne obejmujące między innymi pomoc w ustawianiu metod pomiarowych. | warunek konieczny |  |
| 7 | Komputer do obsługi zestawu i ewaluacji danych o następujących minimalnych parametrach: - Procesor 2+ GHz z 4 lub więcej rdzeniami wyprodukowany w ostatnich 5 latach - 16 GB RAM - 500 SSD - LAN 1 Gb/s - Monitor o przekątnej 24” LED i rozdzielczości:1920 x 1080 - Mysz, klawiatura System operacyjny: stabilny system operacyjnym w języku angielskim, kompatybilny z oprogramowaniem, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. | warunek konieczny |  |
| 8 | Oferowany zestaw analityczny fabrycznie nowy | warunek konieczny |  |
| 9 | Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim lub polskim | warunek konieczny |  |
| 10 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od chwili zakupu sprzętu. | warunek konieczny |  |
| 11 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | kryterium Punktowane 4 | Mniej niż 12 miesiące = odrzucenie oferty Między 12-23 miesiące = 0 pkt Więcej lub równe 24 miesiące = 9 pkt |
| 12 | Dostawa maksymalnie do 30 dni | warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-35/2024

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: 2.1 Układ do chromatografii gazowej (GC/MS+FID) – 1 zestaw

2.2 Zestaw części eksploatacyjnych do chromatografii gazowej – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Układ do chromatografii gazowej (GC/MS+FID) |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw części eksploatacyjnych do chromatografii gazowej |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf gazowy o parametrach minimalnych | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.1 | Zakres temperatur pieca nie mniejszy niż od +4oC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 450 oC | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Szybkość zmiany temperatury w piecu chromatograficznym minimum 200oC/min | Warunek konieczny/ kryterium punktowane 1 | Mniej niż 200°C/min – odrzucenie oferty Równe 200°C/min = 0 pkt Więcej niż 200°C/min = 6 pkt |
| 1.3 | Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50 oC poniżej 7 min | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Co najmniej 30 narostów temperaturowych podczas analizy | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Zakres ciśnień co najmniej od 0 do 1035 kPa | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia minimum 0,001 psi | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Możliwość wyboru czterech rodzajów gazów nośnych: hel, wodór, azot, argon | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Zakres przepływu gazu nośnego dla helu i wodoru co najmniej od 0 do 1300 ml/min oraz dla azotu w zakresie co najmniej od 0 do 600 ml/min | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych od 0,05 do minimum 0,53 mm | warunek konieczny |  |
| 2. | Dozownik typu split/splitless (2 szt.) | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 2.1 | Maksymalna temperatura pracy dozowników split/splitless co najmniej 400 °C. | Warunek konieczny/ kryterium punktowane 2 | Mniej niż 400°C – odrzucenie oferty Równe 400°C = 0 pkt Więcej niż 400°C = 6 pkt |
| 2.2 | Możliwość ustawienia maksymalnego podziału do przynajmniej 9999:1. | warunek konieczny |  |
| 2.3 | Stopnie programowania ciśnienia i przepływu. | Warunek konieczny/ kryterium punktowane 3 | Mniej niż 5 - odrzucenie oferty Równe 5 = 0 pkt Więcej niż 5 = 6 pkt |
| 2.4 | Zakres ciśnień co najmniej 0-1035 kPa z dokładnością do 0,001 psi. | warunek konieczny |  |
| 2.5 | Tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split,splitless. | warunek konieczny |  |
| 3 | Detektor płomieniowo-jonizacyjny FID | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 3.1 | Czułość detektora FID <1,5 pgC/s. | warunek konieczny |  |
| 3.2 | Maksymalna temperatura pracy przynajmniej do 450 °C. | warunek konieczny |  |
| 3.3 | Zakres liniowości przynajmniej 107. | warunek konieczny |  |
| 3.4 | Szybkość zbierania danych/próbkowania co najmniej 500 Hz. | warunek konieczny |  |
| 3.5 | Maksymalny przepływ gazu dla make-up co najmniej 100 ml/min. | warunek konieczny |  |
| 3.6 | Automatyczne zapalanie palnika w przypadku zgaszenia. | warunek konieczny |  |
| 4 | Spektrometr mas | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 4.1 | Pojedynczy kwadrupolowy analizator mas z ochroną analizatora przed zanieczyszczeniami. | warunek konieczny |  |
| 4.2 | Jonizacja elektronowa (EI) z dwoma filamentami i automatycznym przełączaniem między filamentami. | warunek konieczny |  |
| 4.3 | Zakres skanowania co najmniej od 1,5 do 1090 m/z. | warunek konieczny |  |
| 4.4 | Regulacja temperatury źródła jonów do przynajmniej 300 oC. | warunek konieczny |  |
| 4.5 | Regulacja temperatury linii transferowej do przynajmniej 400 oC. | warunek konieczny |  |
| 4.6 | Możliwość regulacji energii źródła jonizacji w zakresie co najmniej 10 – 250 V. | warunek konieczny |  |
| 4.7 | Fizyczna szybkość skanowania spektrometru mas przynajmniej 25 000 amu/sek. | Warunek konieczny/ kryterium punktowane 4 | Mniej niż 25 000 amu/sek = odrzucenie oferty Równe 25 000 amu/sek = 0 pkt Więcej niż 25 000 amu/sek = 6 pkt |
| 4.8 | Czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N ≥ 1500 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego). | warunek konieczny |  |
| 4.9 | Minimalny poziom detekcji (IDL) liczony dla 100 fg/ul OFN m/z 272 (n=8) IDL ≤ 15 fg. | warunek konieczny |  |
| 4.10 | Zakres dynamiczny detektora nie mniejszy niż 8 x 106. | warunek konieczny |  |
| 4.11 | System próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 60L/s dla He oraz pompa wstępna olejowa. | warunek konieczny |  |
| 4.12 | Maksymalny przepływ przez kolumnę przynajmniej 4 ml/min. | warunek konieczny |  |
| 4.13 | Spektrometr mas z ochroną kwadrupola przed zanieczyszczeniami z zastosowaniem prętów wstępnych niewymagających grzania | Warunek konieczny/ kryterium Punktowane 5 | NIE = 0 pkt TAK = 10 pkt |
| 5 | Oprogramowanie | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 5.1 | Oprogramowanie w języku angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym. | warunek konieczny |  |
| 5.2 | Oprogramowanie z funkcją automatycznej korekty czasów retencji (np. po skróceniu kolumny) w oparciu o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie. | warunek konieczny |  |
| 5.3 | Możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków. | warunek konieczny |  |
| 6 | Automatyczny podajnik próbek ciekłych | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 6.1 | Taca na co najmniej 30 fiolek z możliwością rozbudowy do 150 fiolek | warunek konieczny |  |
| 6.2 | Objętość nastrzyku: 0,01 do minimum 200 l zależnie od użytej strzykawki | warunek konieczny |  |
| 6.3 | Możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 0,5 l do 250 l. | warunek konieczny |  |
| 6.4 | Możliwość do minimum 99 powtórzeń dla tej samej próbki. | warunek konieczny |  |
| 6.5 | Zmienna szybkość ruchu strzykawki | warunek konieczny |  |
| 6.6 | Zmienna szybkość ruchu tłoka strzykawki | warunek konieczny |  |
| 6.7 | Możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej | warunek konieczny |  |
| 7 | Zestaw części eksploatacyjnych do chromatografii gazowej, składający się z co najmniej: | warunek konieczny |  |
| 7.1 | Uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (400°C), 50 szt./op. (1op) | warunek konieczny |  |
| 7.2 | Linery (split) – 2 szt. | warunek konieczny |  |
| 7.3 | Uszczelka O-ring 4D, 5szt. | warunek konieczny |  |
| 7.4 | Ferule vespelowe do kolumn kapilarnych, 10 szt./op. | warunek konieczny |  |
| 7.5 | Ferule grafitowe do kolumn kapilarnych, 10 szt./op | warunek konieczny |  |
| 7.6 | Standard Octafluoronaphthalene 1pg/µl oraz 100fg/ul do sprawdzenia specyfikacji urządzenia | warunek konieczny |  |
| 7.7 | Mieszanina n-alkanów do wyznaczania indeksów retencji | warunek konieczny |  |
| 7.8 | Zestaw do czyszczenia źródła jonów wraz z kompletem rękawiczek | warunek konieczny |  |
| 7.9 | Filtr do oczyszczania gazu nośnego | warunek konieczny |  |
| 7.10 | Zestaw instalacyjny oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu | warunek konieczny |  |
| 7.11 | Komputer sterujący z stabilnym system operacyjnym w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony, Oprogramowanie - pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: • edytor tekstu, • arkusz kalkulacyjny, • program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, • program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); 2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; 3. Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; 4. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami kolorów); Akcesoria komputerowe: monitor co najmniej 27” LED, klawiatura, mysz optyczna. | warunek konieczny |  |
| 8 | Biblioteka związków zapachowych i smakowych w najnowszym dostępnym wydaniu, minimum FFNSC 3 | warunek konieczny |  |
| 9 | Instalacja chromatografu z doprowadzeniem gazów przy użyciu dolotów gazowych niezbędnych do pracy urządzenia przez autoryzowany serwis, z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia. Szkolenie instalacyjne z obsługi aparatu i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego (3-dniowe, trwające nie krócej niż 7 godzin dziennie, w terminie nie później niż 3 tygodnie od dnia uruchomienia układu). | warunek konieczny |  |
| 10 | Oferowany zestaw analityczny fabrycznie nowy | warunek konieczny |  |
| 11 | Gwarancja minimum 12 miesiące | Warunek konieczny/ kryterium Punktowane 6 | Mniej niż 12 miesiące = odrzucenie oferty Między 12-23 miesiące = 0 pkt Więcej lub równe 24 miesiące = 6 pkt |
| 12 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia. Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od chwili zakupu sprzętu. | warunek konieczny |  |
| 13 | Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim lub polskim. | warunek konieczny |  |
| 14 | Dostawa maksymalnie do 30 dni | warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 3 do SWZ

znak sprawy: A-2401- 35/2024

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa systemu do badań składu chemicznego, masy cząsteczkowej i struktury przestrzennej biopolimerów

na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie – 2 części

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023 poz. 70),

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Załącznik nr 4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-35/2024

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

□* Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu;

□* Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, tj.:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik nr 7 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-35/2024

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa systemu do badań składu chemicznego, masy cząsteczkowej i struktury przestrzennej biopolimerów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie – 2 części oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...……………………………………... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….……….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy

z Wykonawców.

- Załącznik nr 8 do SWZ

znak sprawy: A-2401-35/2024

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa systemu do badań składu chemicznego, masy cząsteczkowej i struktury przestrzennej biopolimerów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie – 2 części

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonych w niniejszym postępowaniu oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. L 111 z 8.4.2022),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497)

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 593 z późń. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i poz. 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.