## Załącznik nr 1 do SWZ

## Wersja jednolita po zmianie z dnia 16.04.2026 r.

znak sprawy: A-2401-18/2026

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa spektrofotometru UV-Vis według katalogu BioSens lub równoważnego – 1 sztuka

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spektrofotometr UV-Vis według katalogu BioSens lub równoważny | A560 |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa spektrofotometru UV-Vis według katalogu BioSens lub równoważnego – 1 sztuka |  |  |  |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
|  | źródło światła: wolframowa i deuterowa | Warunek konieczny |  |
|  | zakres długości fal: co najmniej 190-1000 nm | Warunek konieczny |  |
|  | system optyczny: dwuwiązkowy | Warunek konieczny |  |
| 3.1 | system dwustanowiskowy | Warunek konieczny |  |
|  | detektor: dwie fotodiody krzemowe | Warunek konieczny |  |
|  | monochromator: Czerny-Turner, 1200 linii/mm | Warunek konieczny |  |
|  | szerokość pasma spektralnego: ≤ 3 nm | Warunek konieczny |  |
|  | zakres wyświetlania fotometrycznego: -3,0 … +3,0 A | Warunek konieczny |  |
|  | dokładność fotometryczna: ± 0,002 A przy 0,5 A | Warunek konieczny |  |
|  | powtarzalność fotometryczna: ≤ 0,001 A przy 1,0 A | Warunek konieczny |  |
|  | dokładność długości fali: ≤ 0,5 nm | Warunek konieczny |  |
|  | powtarzalność długości fali: < 0,3 nm | Warunek konieczny |  |
|  | światło rozproszone: ≤ 0,1 %T przy 340 nm | Warunek konieczny |  |
|  | stabilność: ≤ 0,0005 A/h | Warunek konieczny |  |
|  | szum: ≤ 0,0005 A | Warunek konieczny |  |
|  | minimum 2 kuwety kwarcowe i 4 kuwety szklane | Warunek konieczny |  |
|  | uchwyt na kuwety 10 mm minimum 1-pozycyjny | Warunek konieczny |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Warunek konieczny |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny UWAGA: Kryterium oceny ofert |  |
|  | Dostawa maksymalnie do 42 dni kalendarzowych | Warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

**Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważnośc