znak sprawy: A-2401-1/2020

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do pomiaru tlenu rozpuszczonego – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Zestaw do pomiaru tlenu rozpuszczonego |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1. Zestaw do pomiaru tlenu rozpuszczonego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………. Model: ……………………… |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: |  | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1.1 elektroda tlenowa typu Clarka | warunek konieczny |  |
| 1.2 czas reakcji elektrody tlenowej mniej niż 6 sekund | warunek konieczny |  |
| 1.3 natężenie wyjściowe elektrody tlenowej – 1,6 µA przy 21% tlenu (O2) | warunek konieczny |  |
| 1.4 zużycie tlenu przez elektrodę tlenową mniej niż 0,015 µmola/h-1 | warunek konieczny |  |
| 1.5 zakres pomiarowy tlenu 0-100% | warunek konieczny |  |
| 1.6 pomiar pH w zakresie 0-14 | warunek konieczny |  |
| 1.7 pomiar napięcia w zakresie minimum 0 V-4,0 V | warunek konieczny |  |
| 1.8 porty wejściowe: - elektroda tlenowa – SMB - pH/ISE-BNC - AUX – 8 pin Mini-Din - pomiar temperatury – 6 pin Mini-Din | warunek konieczny |  |
| 1.9 port komunikacyjny USB 2.0 | warunek konieczny |  |
| 1.10 napięcie polaryzacyjne minimum 700 mV | warunek konieczny |  |
| 1.11 czułość wejściowa minimum 0nA – 9000 nA | warunek konieczny |  |
| 1.12 wyjście analogowe dla sygnału tlenowego 0 V-4,5 V | warunek konieczny |  |
| 1.13 zasilanie 230 V | warunek konieczny |  |
| 1.14 mieszadło magnetyczne, sterowane oprogramowaniem, o wartościach w zakresie minimum 200 obrotów/min. – 800 obrotów/min. | warunek konieczny |  |
| 1.15 komora próbkowania do pomiaru fotosyntezy i respiracji w fazie ciekłej, wykonana ze szkła borokrzemowego | warunek konieczny |  |
| 1.16 czas odpowiedzi komory <10 minut, przy dokładności +/- 0,5 oC | warunek konieczny |  |
| *1.16 częstotliwość próbkowania minimum 0,1 – 5 odczytów na sekundę | warunek konieczny |  |
| 1.17 objętość próbki mierzonej od minimum 0,2 ml do minimum 2,5 ml | warunek konieczny |  |
| 1.18 możliwość kontroli temperatury mierzonej próbki, w minimalnym zakresie 5 oC – 40 oC, bez konieczności podłączenia zewnętrznych urządzeń | warunek konieczny |  |
| 1.19 dedykowane oprogramowanie do kontroli, kalibracji systemu oraz zapisu i analizy danych pracujące pod systemem Windows posiadanym przez Zamawiającego | warunek konieczny |  |
| 1.20 szkolenie z obsługi sprzętu wraz z ustawieniem metody pomiaru dostosowanej do potrzeb użytkownika | warunek konieczny |  |
| *Gwarancja: minimum 12 miesięcy | warunek konieczny |  |

*UWAGA:

Częstotliwość próbkowania stanowi kryterium oceny ofert:

Zaoferowanie częstotliwości próbkowania w zakresie 0,1 - ≥10: 20 punktów

*UWAGA:

Gwarancja – stanowi kryterium oceny ofert:

Rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy: 20 punktów

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

znak sprawy: A-2401-1/2020

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w zw. z art. 469 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) na:

Dostawę zestawu do pomiaru tlenu rozpuszczonego – 1 szt., zamówienie finansowane z projektu NCN UMO-2016/23/D/NZ9/02670

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto …………….- słownie: ........................................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.........................................................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………… (słownie....................................................................................................)

Oferujemy częstotliwość próbkowania w zakresie: …………………………………………………..

(min. 0,1 – 5 odczytów na sekundę)

Udzielamy gwarancji na okres: …………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

znak sprawy: A-2401-1/2020

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w zw. z art. 469 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) na:

Dostawę zestawu do pomiaru tlenu rozpuszczonego – 1 szt., zamówienie finansowane z projektu NCN UMO-2016/23/D/NZ9/02670

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/