## Załącznik nr 1 do SWZ

## Wersja jednolita z dnia 20.04.2026r.

znak sprawy: A-2401-19/2026

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komory klimatycznej – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Komora klimatyczna |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komora klimatyczna – 1 sztuka |  |  |  |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE – MINIMALNE* | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| 1. | Wykonana ze stali nierdzewnej, izolowana termicznie, drzwi wewnętrzne szklane, hermetyczne oraz zewnętrzne metalowe, z bocznym portem dostępowym (średnica 2,5-4 cm), z wymuszonym obiegiem powietrza i przystosowana do pracy ciągłej | Warunek konieczny |  |
| 2. | Pojemność całkowita komory: 600 - 700 litrów (tolerancja + 10%) | Warunek konieczny |  |
| 3. | Pojemność użytkowa: minimum 540 litrów | Warunek konieczny |  |
| 4. | Minimum 3 półki robocze, możliwość regulowana wysokość półek | Warunek konieczny |  |
| 5. | Zakres regulacji temperatury ≥ 0 - 50 °C | Warunek konieczny |  |
| 6. | Rozdzielczość nastawy temperatury: co 0,1 °C | Warunek konieczny |  |
| 7. | Zakres wilgotności względnej: 20 - 90% RH | Warunek konieczny |  |
| 8. | Rozdzielczość nastawy wilgotności: co 1 % RH | Warunek konieczny |  |
| 9. | Wbudowany system oświetlenia wnętrza, lampy fluorescencyjne (30-36W) | Warunek konieczny |  |
| 10. | Natężenie oświetlenia: nie mniejsze niż 12 000 lux | Warunek konieczny |  |
| 11. | Automatyczny system regulacji i stabilizacji temperatury i wilgotności | Warunek konieczny |  |
| 12. | Automatyczny system odszraniania | Warunek konieczny |  |
| 13. | Sterownik cyfrowy z wyświetlaczem, umożliwiający kontrolę pracy wentylatora i systemów wewnętrznych, możliwość programowania cykli pracy oświetlenia (tryb dzień/noc), umożliwienie wprowadzania programów użytkownika, programowany czas pracy, niezależny termostat bezpieczeństwa, alarm przekroczenia temperatury i zabezpieczenie przed przegrzaniem | Warunek konieczny |  |
| 14. | Port komunikacyjny: RS-232 lub USB | Warunek konieczny |  |
| 15. | Wbudowana pamięć wewnętrzna do zapisu danych | Warunek konieczny |  |
| 16. | Maksymalny pobór mocy: nie większy niż 2,5-3 kW | Warunek konieczny |  |
| 17. | Stabilność parametrów w całej objętości komory | Warunek konieczny |  |
| 18. | Wbudowany zbiornik na wodę destylowaną o pojemności min. 10 litrów z czujnikiem niskiego poziomu wody | Warunek konieczny |  |
| 19. | Zbiornik na skropliny z alarmem przekroczenia poziomu i zaworem spustowym | Warunek konieczny |  |
| 20. | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | Warunek konieczny |  |
| 21. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim | Warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

**Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważnośc