Załącznik nr 6B do SIWZ

(wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 29.09.2017)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Różnicowy kalorymetr skaningowy z modułem reologicznym i akcesoriami – 1 zestaw Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) - Zakrzywienie linii bazowej (-50°-300°C) <10 W - Powtarzalność linii bazowej (-50°-300°C) <20 W - Dokładność linii bazowej (-50°-300°C) ±30 W - Rozdzielczość przepływu ciepła 0,001 W - Szum linii bazowej (-50°-300°C) <0,2 W - Zakres temperaturowy -40°C to 400°C - Dokładność temperatury ±0,05°C - Precyzja temperatury ±0,008°C - Powtarzalność temperatury ±0,05°C - Precyzja entalpii ±0,08% - Powtarzalność entalpii ±0,3% - Ekran dotykowy - Komunikacja aparatu z komputerem przez sieć Ethernet (standardowy protokół TCP/IP). - Urządzenie umożliwia wymianę celi pomiarowej przez użytkownika. - Gaz przedmuchujący ogrzewany przed wejściem do celi. - Aparat rejestruje i zapisuje do plików faktyczne mierzone temperatury. - 5 punktów kalibracji temperaturowej. | Warunek konieczny |  |  |
| 2. | Pakiet oprogramowania do obsługi DSC, który umożliwia m.in. - sterowanie analizatorem DSC. Komunikacja analizatora z komputerem przez sieć Ethernet (standardowy protokół TCP/IP) - Kontrolę eksperymentów z możliwością wykorzystywania kreatorów metod, kreatorów kalibracji, prowadzących użytkownika krok po kroku przy tworzeniu metod pomiarowych - Wyświetlanie sygnałów pomiarowych w czasie rzeczywistym - Możliwość modyfikacji eksperymentu w czasie rzeczywistym (w trakcie jego trwania) - Automatyczny bezpłatny update oprogramowania wewnętrznego aparatu (firmware) przez internet - Automatyczne testy diagnostyczne komponentów analizatora (m.in. pieca, masowych kontrolerów przepływu, elektroniki) z poziomu oprogramowania z wpisywaniem wyników do rejestru i możliwością automatycznego raportowania przez e-mail - Kalibrację przyrządów obejmującą kalibrację linii bazowej, wyznaczanie stałej celi, kalibrację temperatury (co najmniej 5-punktową). | Warunek konieczny |  |  |
| 3. | Program do analizy danych DSC, który umożliwia: - Integrację pików przy wykorzystaniu linii bazowej: poziomej, sigmoidalnej i ekstrapolowanej - Wyznaczanie temp. początku (peak onset), końca przemiany fazowej lub procesu ubytku masy (rozkładu próbki) oraz maksimum piku - Analizę przemiany zeszklenia - Wyznaczanie temperatury utleniania - Wyznaczanie stopnia krystaliczności - Wyznaczanie entalpii procesów egzo- i endotermicznych - Integrację powierzchni pików egzotermicznych - Prezentację graficzną wykresów: nakładanie krzywych, powiększanie dowolnego fragmentu, itp., - Wyznaczanie pochodnych krzywej pierwszego i drugiego rzędu, prezentacje krzywych w funkcji wybranych jednostek (np. temperatury, czasu), prezentacje krzywych w skali logarytmicznej, itp. - Wygładzanie krzywych, dekonwolucja, mnożenie, dzielenie i dodawanie stałych - Generator raportów umożliwiający tworzenie szablonów raportów użytkownika z eksportem raportów do programów pakietu Office - Możliwość automatyzacji analizy poprzez tworzenie makroinstrukcji - Funkcja eksportu danych w różnych formatach (co najmniej następujących: ASCII - TXT/CSV, PDF, BMP, HPGL, Metafile, bezpośrednie kopiowanie Kopiuj/Wklej) - Oprogramowanie do analizy danych może być nieodpłatnie zainstalowane na nielimitowanej liczbie aktywnych komputerów, umożliwiając obróbkę danych niezależnie od wykonywanego eksperymentu. | Warunek konieczny |  |  |
| 4. | Moduł reologiczny (reometr) - Zakres momentu obrotowego: od 10 nN.m w trybie oscylacji oraz od 20 nN.m w ścinaniu, do 150 mN.m, z rozdzielczością 0.1 nN.m. Urządzenie ma możliwość pracy w całym zakresie momentu obrotowego w jednym teście, bez konieczności przełączania. - Zakres prędkości obrotowej 0– 300 rad/s. - Reometr wyposażony w koder optyczny do pomiaru przemieszczenia z rozdzielczością 10 nrad. - Zakres częstotliwości: 1.0 x10-7 –100 Hz. - Zakres siły normalnej: 0.01- 50 N. Pomiar i kontrola siły normalnej za pomocą równoważącego transduktora siły normalnej. - Reometr jednogłowicowy, wyposażony w bezkontaktowy silnik indukcyjny kubkowy o małej masie z momentem bezwładności nie większym niż 25 N.m.s², z łożyskiem powietrznym oraz łożyskiem magnetycznym eliminującym szczątkowe tarcie i zapewniającym możliwość przykładania momentu obrotowego w zakresie nanoN.m - Reometr posiada elektroniczną blokadę silnika ułatwiająca usuwanie nadmiaru próbki przed pomiarem bez konieczności mechanicznej blokady łożyska. - Reometr posiada wbudowany panel przycisków umożliwiający bezpośrednie uruchamianie następujących funkcji: podnoszenie/opuszczanie głowicy, zerowanie szczeliny, uruchamianie i zatrzymywanie eksperymentu, elektroniczna blokada silnika, ładowanie próby z pauzą na wykończenie, elektroniczne odłączanie modułu temperaturowego - bez konieczności sterowania z poziomu komputera. - Elektronika sterująca umieszczona w odrębnym module, zapewniając eliminację wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na precyzyjne pomiary reologiczne. - Reometr jest wyposażony w jednokolumnową, wykonaną w postaci pojedynczego odlewu, sztywną ramę przyrządu zapewniającą niską podatność układu oraz łatwy dostęp do próbek z wszystkich stron. Podatność osiowa reometru jest nie większa niż 0,28 µm/N oraz podatność radialna nie większa niż 0,7 µrad/N.m. - Czas krokowej zmiany prędkości 5 ms. - Czas krokowej zmiany odkształcenia 15 ms. - Reometr jest wyposażony w geometrię pomiarową typu płytka-płytka o średnicy 20 mm wykonaną ze stali nierdzewnej, termostatowaną układem Peltiera, umożliwiającym pracę w zakresie temperatur –10°C do +150°C, z prędkością grzania do 20°C/min i dokładnością temperaturową równą 0,1°C. Dolne narzędzia pomiarowe w prosty sposób mocowane do podstawy modułu pomiarowego za pomocą elektromagnesu, zapewniającego powtarzalne ustawienie gwarantujące równoległość i współosiowość narzędzi. - Reometr automatycznie wykrywa podłączone systemy kontroli temperatury oraz geometrie (system Smart SwapTM). | Warunek konieczny |  |  |
| 5. | Moduł reologiczny ma możliwość rozbudowy o układy pomiarowe, m.in.: - Dodatkowe rotory pracujące w układzie cylindrów koncentrycznych - Dodatkowe rotory do geometrii płytka-płytka o średnicach przynajmniej w zakresie 8-60 mm, płytka-stożek o zakresach średnic 20-60 mm, kątach 0.5°-4°, pracujące w układzie Peltiera - Piec wysokotemperaturowy na zakres temperatur co najmniej od temperatur pokojowych do 600°C, zapewniający jednorodny rozkład temperatur w analizowanych próbkach i umożliwiający prędkości nagrzewania 60oC/min - Kamerę USB zintegrowaną z oprogramowaniem do rejestracji obrazu próbki podczas eksperymentu do układów pomiarowych typu stożek-płytka oraz płytka-płytka. Obraz próbki zapisywany dla każdego punktu pomiarowego w pliku danych. | Warunek konieczny |  |  |
| 6. | Moduł reologiczny ma możliwość regulowania szybkości przemieszczania górnej geometrii pomiarowej (podczas zerowania szczeliny, przed rozpoczęciem i po zakończeniu pomiaru). Szybkość może być regulowana w sposób liniowy, eksponencjalny, w funkcji siły normalnej lub w ich dowolnej kombinacji. Automatyczne ustawianie szczeliny oraz kontrola szerokości szczeliny w trakcie pomiaru | Warunek konieczny |  |  |
| 7. | Podłączenie reometru do komputera poprzez port Ethernet i komunikacja z komputerem za pomocą protokołu TCP/IP zapewniająca szybką transmisję danych. | Warunek konieczny |  |  |
| 8. | W zestawie oprogramowanie, spełniające następujące wymagania: - Programowanie eksperymentów pomiarowych z wykorzystaniem kreatorów metod - Wyświetlanie rejestrowanych danych w trakcie eksperymentu - Opracowywanie uzyskanych wyników analizy w warunkach off-line, tzn. bez łączenia się z aparatem - Kompatybilne z systemem MS Windows, umożliwiające zintegrowane zbieranie danych pomiarowych, tworzenie i zapamiętywanie indywidualnych procedur pomiarowych (SOP), eksportowanie wyników i parametrów prowadzonych pomiarów do innych aplikacji np. Microsoft Word lub Excel, - Pomiar w jednym punkcie przy stałym naprężeniu lub stałej prędkości ścinania w funkcji czasu oraz przy konfigurowanym profilu temperaturowym - Pomiar siły normalnej w funkcji czasu, temperatury lub w profilu temperaturowym - Analiza oscylacyjna w trybie CS lub przy stałym odkształceniu. Dostępne pomiary w stałej temperaturze lub w dowolnym jej profilu. Użytkownik musi mieć możliwość zaprogramowania warunków pomiaru w każdym punkcie pomiarowym - Pomiary oscylacyjne przy stałej częstotliwości ze stałym naprężeniem lub odkształceniem w funkcji czasu, temperatury lub dowolnego profilu temperaturowego - Rejestrację i wyświetlanie w postaci graficznej i tabelarycznej szerokiej gamy parametrów pomiarowych, w tym momentu przykładanego przez motor, rzeczywistego momentu przykładanego na próbkę, wyświetlanie i rejestrację rzeczywistych frontów falowych w trybie oscylacji dla każdego punktu pomiarowego, wyświetlanie i rejestrację „surowego” (nieobrobionego) oraz skorygowanego kąta przesunięcia fazowego w eksperymentach oscylacyjnych, pozwalając na ilościową ocenę korekcji zastosowanej w pomiarze - Wyznaczanie momentu bezwładności układu z różnymi geometriami pomiarowymi - Wyświetlanie krzywych z różnych eksperymentów na jednym wykresie - Szerokie możliwości analizy danych przy wykorzystaniu różnych modeli reologicznych - Wyznaczanie granicy plastyczności (punktu płynięcia), wyznaczanie lepkości przy zerowym ścinaniu, oznaczanie masy cząsteczkowej, analiza tiksotropii - Transformacje Coxa –Merxa - Moduł do superpozycji czasowo-temperaturowej zintegrowany w oprogramowaniu - Wbudowany generator raportów umożliwiający tworzenie szablonów użytkownika i generowanie raportów zgodnych z formatem doc - Możliwość tworzenia automatycznych procedur pomiarowych pozwalających w pełni zautomatyzować pomiar dowolnej próbki | Warunek konieczny |  |  |
| 9. | Do reometru dołączony jest zewnętrzny cyrkulator zapewniający odbiór ciepła z układu Peltiera. | Warunek konieczny |  |  |
| 10. | Komputer stacjonarny (minimalne wymagania) | Warunek konieczny |  |  |
|  | Procesor: klasy x86, dedykowany do pracy w stacjach roboczych i serwerach, taktowany zegarem co najmniej 2,7 GHz. Wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1400 pkt w teście BAPCo SYSMark 2014. Test SYSMark 2014 Results powinien być wykonany w konfiguracji całego laptopa identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920 x 1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  |  |
|  | Pamięć RAM: 8 GB DDR3 | Warunek konieczny |  |  |
|  | Płyta główna: 6 portów USB w tym 2 x USB 3.0, karta sieciowa LAN Gigabit | Warunek konieczny |  |  |
|  | Moduł Bluetooth: 1 szt. | Warunek konieczny |  |  |
|  | Dysk twardy: 1 TB | Warunek konieczny |  |  |
|  | Karta graficzna: Zintegrowana | Warunek konieczny |  |  |
|  | Monitor: 24 cale, 1920 x 1080 | Warunek konieczny |  |  |
|  | Zestaw klawiatura, mysz: komunikacja-bezprzewodowa, nanoodbiornik, kalwiatura – klawisze multimedialne, klawisze numeryczne, krótki skok klawisza, włącznik zasilania na górze obudowy. Mysz – zasięg 10 m, optyczna | Warunek konieczny |  |  |
| 11. | System operacyjny: Licencja na najnowszy system operacyjny 64-bity. Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. | Warunek konieczny |  |  |
| 12. | Gwarancja 24 miesiące od daty instalacji. | Warunek konieczny |  |  |

………………………………………………., dnia: ………………………………2017 r.

………………………………………………………………