znak sprawy: A-2401-24/2020

## Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Napylarka próżniowa z akcesoriami– 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (MODEL/TYP/PRODUCENT/KRAJ POCHODZENIA/ROK PRODUKCJI) | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena netto [PLN] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Napylarka próżniowa z akcesoriami |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Napylarka próżniowa z akcesoriami- 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR WYMAGANY: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ MODEL (wypełnia wykonawca): |
| 1.0 | Napylarka próżniowa z akcesoriami |  |  |
| 1.1 | Urządzenie musi zapewniać jednolite pokrycie powierzchni metaliczną warstwą przewodzącą (w szczególności złotem), poprawiającą przewodność elektryczną i cieplną próbek | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Urządzenie musi zapewniać uzyskiwanie warstw węglowych z włókien węglowych m.in. do analiz EDS | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe, w pełni sprawne, posiadać niezbędne kable zasilające i przewody | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Urządzenie musi posiadać wymienne głowice: - do napylania próbek metalami szlachetnymi metodą jonowego rozpylania metalami szlachetnymi (m. in. złotem) - do napylania próbek przy pomocy plecionki węglowej | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Urządzenie musi posiadać automatyczne sterowanie procesem napylania | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | Oferowane urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy: - o system do wyładowań jarzeniowych przeznaczony do modyfikacji własności powierzchni próbki (Glow discharge) - o stolik planetarny przystosowany do pracy ze standardowymi stolikami do SEM ½ cala, z dodatkowym ruchem obrotowym każdego stolika | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | Urządzenie musi być wyposażone w stolik na próbki/preparaty o średnicy co najmniej 75 mm, o regulowanej wysokości w zakresie minimalnym 60 mm | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | Stolik na próbki/ preparaty musi być przystosowany do umieszczenia minimum 10 standardowych stolików do SEM ½ cala Stolik na próbki/ preparaty przystosowany do umieszczenia większej ilości stolików do SEM ½ cala. Oceniana będzie ilość miejsc na standardowe stoliki do SEM o średnicy ½ cala. Im więcej pozycji, tym większa liczba punktów (maksymalnie 40). * | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |
| 1.9 | Maksymalny prąd na głowicy do napylania metalami minimum do 100 mA | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | Urządzenie musi być wyposażone w automatyczną przesłonę, która będzie chroniła preparat przed niekorzystnymi efektami przed rozpoczęciem procesu napylania | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | Urządzenie musi posiadać kontrolę grubości napylania z dokładnością poniżej 1 nm | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | Urządzenie musi pozwalać na odczytanie stopnia zużycia modułu grubości napylonej warstwy | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | Minimum 8 zapasowych kryształów kwarcu dołączonych do modułu monitorującego grubość napylanej warstwy | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | Instrukcja użytkownika w języku polskim lub angielskim | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | W zestawie sznurek węglowy/ włókno węglowe o długości minimum 10m | Warunek konieczny |  |
| 1.16 | Dwustopniowa pompa rotacyjna wraz z przewodami próżniowymi i filtrem olejowym, przystosowana do pracy z napylarką | Warunek konieczny |  |
| 1.17 | Wydajności pompy próżniowej minimum 5 m3/h | Warunek konieczny |  |
| 1.18 | Pompa musi wytwarzać próżnię na poziomie minimum 9×10-3 mbar | Warunek konieczny |  |
| 2.0 | Komora próżniowa napylarki |  |  |
| 2.1 | Metalowa lub wykonana ze szkła boro-krzemowego, odporna na uszkodzenia | Warunek konieczny |  |
| 3.0 | Moduł sterujący urządzenia |  |  |
| 3.1 | Musi być obsługiwany z poziomu panelu dotykowego do obsługi i zmiany parametrów procesu napylania, bez konieczności używania dodatkowych jednostek komputerowych | Warunek konieczny |  |
| 3.2 | Oprogramowanie musi umożliwiać w pełni automatyczny proces napylania tj. odpompowania, przedmuchania argonem, stabilizacji plazmy, otwarcia przysłony głowicy, napylenia zadanej grubości lub napylania określonego zadanym czasem trwania procesu, zapowietrzenia (lub pozostawienie pod próżnią) | Warunek konieczny |  |
| 3.3 | Musi wskazywać wartość ciśnienia w komorze próżniowej i mieć kontrolę wysokości próżni | Warunek konieczny |  |
| 3.4 | Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie zakończenia trwania procesu na podstawie określenia przez użytkownika maksymalnego czasu napylania lub żądanej grubości napylanej warstwy w skali nm | Warunek konieczny |  |
| 3.5 | Urządzenie powinno posiadać system rozpoznawania włożonej głowicy | Warunek konieczny |  |
| 3.6 | Oprogramowanie urządzenia musi pozwalać na tworzenie i zapamiętywanie własnych procedur napylania w zależności od używanego materiału | Warunek konieczny |  |
| 3.7 | Urządzenie musi posiadać zabezpieczenia programowe (obecne również w samym urządzeniu) uniemożliwiające wykonanie potencjalnie niebezpiecznych czynności | Warunek konieczny |  |
| 4.0 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1 | Transport, ubezpieczenie i montaż urządzenia zawarte w cenie | Warunek konieczny |  |
| 4.2 | Szkolenie w zakresie obsługi – 1 dzień, dla 4 użytkowników | Warunek konieczny |  |
| 4.3 | Gwarancja dostępności części zamiennych minimum 10 lat od dnia zakupu | Warunek konieczny |  |
| 4.4 | Minimum 12 miesięczna gwarancja na urządzenie i minimum 12 miesięczna gwarancja na pompę próżniową | Warunek konieczny |  |
| 4.5 | Urządzenie zostanie zainstalowane w miejscu docelowym wskazanym przez zamawiającego | Warunek konieczny |  |

*UWAGA: oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

**Kryterium „Ilość miejsc w stoliku na próbki”

Zaoferowanie stolika na próbki/preparaty przystosowanego do umieszczenia większej ilości stolików do SEM ½ cala.

Punkty przyznawane będą wg. następującej skali:

Stolik na próbki posiadający 10 miejsc – 0 pkt.

Stolik na próbki posiadający od 11 do 15 miejsc – 15 pkt.

Stolik na próbki posiadający ≥ 16 miejsc – 25 pkt.

**UWAGA: oferta nie spełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………….

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy